中南六省（区）第三十四次经济学术年会征文

医院医疗设备管理部门应对重大突发疫情的管理策略

陈丽娜，王召钦，吴明，何清

深圳市第三人民医院（国家感染性疾病临床医学研究中心、南方科技大学第二附属医院），广东省深圳市龙岗区布澜路29号，518112

【摘要】2020年春，新冠肺炎疫情爆发，深圳市第三人民医院作为深圳市收治新冠肺炎患者的唯一定点医院，承担着艰巨的救治任务，截止到3月7日，全院合计收治确诊患者419人，其中危重症患者和重症患者合计92例。为确保新冠肺炎患者的救治工作顺利进行，深圳市三院医疗设备管理部门启动各项应急预案，重新构建医疗设备物资保障体系，调整制定管理策略。

【关键词】医疗设备管理部门，突发疫情，管理策略

The management strategy of hospital medical equipment management department

to deal with major outbreak

Chen Lina, Wang Zhaoqin, Wu Ming, He Qing

[Abstract] In the spring of 2020, the CoVID-19 epidemic broke out. As the only designated hospital for coVID-19 patients in Shenzhen, The Third People's Hospital of Shenzhen has undertaken the arduous task of treatment. By March 7, the hospital had admitted a total of 419 confirmed patients, including 92 critically ill and critically ill patients. In order to ensure the smooth treatment of COVID-19 patients, the medical equipment management department of shenzhen Three hospitals launched various emergency plans, rebuilt the medical equipment material support system, and adjusted and formulated management strategies.

[Keywords] medical equipment management department, major outbreak, management strategy

在新型冠状病毒肺炎(COVID-19)[1]疫情防控中，作为医院救治工作中不可或缺的医疗设备管理部门，肩负起了保证各类医疗设备正常工作和防护用品供应充足的重任。疫情期间，我院作为深圳市唯一一家收治确诊新冠肺炎患者的定点医院，截至5月25日24时，全院合计收治确诊患者462例，累计出院459例[2]。设备科在面对急救设备设备和防护用品严重短缺，设备管理人员工作强度猛增，设备维修人员不足且对消毒隔离相关知识欠缺[6]等困境时，为保障危重症患者的急救医疗设备及时到位、保障医护人员的防护用品供应充足都经受了严峻的考验。为此，我们根据此次应对COVID-19的防控管理实践，提出医院医疗设备管理部门应对重大突发疫情的防控管理策略，供大家参考。

1.平战结合的“医疗设备应急保障机制”

疫情初始，设备科为更好地服务临床一线医务人员，为其提供充足的医用防护用品、急救医疗设备等医用物资，立即建立应急保障机制，成立应急保障小组，建立明确的应急反馈体系。同时，为保障工作有条不紊的推进，设备科及时梳理保障工作的重点和工作流程，结合国家相关政策、法律、法规及医院收治实际情况，编写了《深圳市第三人民医院新型冠状设备科应急指引》，并统一编入了《深圳市第三人民医院新型冠状后勤应急指引》中。在重症患者收治越来越多的情况下，设备科派驻一位设备工程师专门驻点在新冠肺炎重症病房，负责病房一切医疗设备的正常运行，并对医疗专家提出的各种医疗器械需求及时反馈给设备科科长。在整个疫情期间，应急保障小组成员建立微信工作群，所有问题及时在工作群反馈和解决。

2.加强急救设备的日常维保和保管，疫情期间核查全院急救设备并进行统一调配

我院是一所以传染病为特色的三甲专科医院，有肝病楼（4层）、肺病楼（4层）、感染病楼（4层）、综合楼A（9层）、综合楼F（22层）五栋住院大楼。按照传染病专科医院的设置，各栋楼都有独立的重症病区，并配有各自专用的有创呼吸机、无创呼吸机、高流量呼吸湿化治疗仪等急救设备。疫情爆发初期，设备科工程师立即在全院核查各类急救设备，并进行质控检测，确保急救设备正常运转。设备科在全院调配呼吸机、高流量呼吸湿化治疗仪、ECMO抢救新冠肺炎患者，以保障新冠肺炎患者的抢救工作顺利开展。医院的急救医疗设备是医疗救治工作中最为重要的硬件设施，医院医疗设备管理部门在急救医疗设备日常管理中就需要制定日常维护、定期巡查等制度，确保全院急救医疗设备处于完好备用状态。对于出现故障的急救医疗设备，要贴上明显的故障标识，及时维修。医院设备科应该对全院的急救医疗设备了如指掌，并实时更新全院急救医疗设备分布汇总表，以便以最快的速度调拨全院可使用的急救医疗设备。

3.启动紧急采购绿色通道，采购各类医疗物资

随着危重症患者的增多，医疗设备、医用耗材出现了一些需求。我院启动紧急采购绿色通道，特事特办，以最快的速度采购临床专家救治患者所需的各种医疗设备和医用耗材。我院原有的床边血滤设备产品性能单一，后经专家组讨论，及时采购了三台适合新冠肺炎患者的CRRT设备，在救治中起到了关键作用。ECMO是体外氧合模肺，是重症肺炎患者的终极救命设施，我院在只有1台的基础上紧急又采购了两台ECMO，完全满足了临床的需要。对于危重症患者需要做气管镜检查，我们在全国范围内联系厂家调配正压送风系统20套。对新冠肺炎患者的标本转运，需要使用A类标本转运箱，这种容器平时使用率低，在采购时遇到了供货不足的情况，但我们还是陆续筹集到19个转运箱。临床救治专家组还陆续提出了很多特殊医用耗材，比如振动正压通气系统、肠梗阻导管套件、一次性使用创压力传感器、大便失禁管理套件等医用耗材。为配合临床救治专家更好的救治患者，我们对专家的任何需求都是竭尽所能全面寻找，力求找到最能救治患者的前沿器械。

4.遵循“宁可备而不用、不可用而不备”的原则，建立常态和应急兼备的防护用品储备机制

我院是一所以传染病为特色的三甲专科医院，该院肺病区日常也会用到防护口罩、防护面屏、防护眼镜、防护服等用品。根据传染性疾病高发季节的常规规律，每年的秋冬季节是呼吸道疾病的高发季节，因此我院从每年的10月份开始，就会储备一些日常的防护用品，比如防护服和防护口罩。在临近春节长假之际，更是会备足一个月的用量。1月19日市三院收治第1例新冠肺炎患者，后续每天都有新增患者，应急保障小组立即召集医用耗材采购员、设备仓库人员清点防护用品库存量。在全国疫情还未爆发之前，我院紧急通知防护用品供货商以最快的速度将防护服、防护口罩、防护面屏送达医院。在1月22日国家公布疫情的严峻局面，以及武汉封城之前，我院已经提前储备了1万件防护服、3万个防护口罩、5万个医用外科口罩、8000个防护面屏。这个储备量让我们疫情防控防护用品保障供应工作在整个春节假期未出现任何纰漏。

从1月底-3月期间，我院使用医用防护口罩约14万个，外科口罩25万个，防护服6万件，防护面屏6.5万个。我院自行采购的均占50%，政府调拨的占20%，捐赠的占30%。经过这次重大疫情，在医院应急物资的储备上，我们建议通过历史数据评估、实地检查与工作复盘，为应急储备量提供参考依据。每年的7月到9月作为基础储备入库采购，要求10月份的储备量达到标准日常使用量24倍的量。10月至来年6月进行先入库先出库的使用原则进行使用，在使用中还可以根据日常消耗和疫情情况紧急采购补库。政府也可以采取其他形式进行战略储备，但一定要能形成流转机制，不能形成“储备物资的堰塞湖”。

5.动态监测防护用品每日用量及库存量，建立防护用品预警机制，加强防护用品的使用及管理。

为了更好的掌握临床科室防护用品的日用量及库存量，设备科要求各病区上报防护用品前一日用量和库存量。根据这个防护用品前一日用量和库存量数据，设备仓库改变了原有的病区领取防护用品流程。根据不同收治科室使用情况采取每日发放、按三天的估计用量发放、按七天的估计用量发放、个别按需发放等不同的物资发放策略。防止医疗防护用品的“挤兑”，减少病区领取防护用品的频次，同时减少病区防护用品的堆积。及时掌握这些数据，也为我们储备防护用品提供可靠的决策依据。下图为我院监测的其中一个产品。

在监测防护用品每日用量、库存量的基础上，市三院建立了防护用品5日预警机制。如果出现防护用品不足够5天的使用量时，相关人员紧急报告院领导和市卫健委分管防护用品的部门，一方面争取市卫健委调拨防护用品，另一方面多渠道自筹防护用品。这种预警机制给我们争取到了足够的时间去解除这种预警，让我们的防护用品恢复到饱和状态。

6.重症病房预留充足的扩展空间

6.1重症病房氧气管道供应提升工程

在新冠肺炎疫情期间，我院感染三科设置为收治重症新冠患者的感染ICU，但随着重症患者的越来越多，医疗供气设计不足是面临的一个严重的问题。2月4日，设备科立即启动感染ICU病房的医用氧气管道供应提升工程，两天共花了30个小时，在2月6日晚上11点顺利完成气体管道改造工程。汇流排投入使用后，北区最多同时使用4个氧气管道提升工程终端用在无创呼吸机V60上，常规病人设置氧浓度50%，分钟通气量16L，4台机器同时使用，预计用气量为19.2L/min，每12小时更换一次。在功能上，满足了感染ICU重症患者的需求，保障了患者的氧气使用，整套核心设备与终端设备的选取，降低了医用气体危险发生导致的风险，保障了患者的医疗安全。

6.2重症病房中央监护系统提升改造

感染三科原有中央监护仪是一拖四，且已老化。医护人员在病房里通过摄像头、对讲机等无法实时满足专家会诊需要和病历储存要求。因此设备科在医疗专家的建议下，凭借日常积累的医工经验和能力，在厂家的支持下，结合现有基础设施情况，搭建了一套1拖32的无线中央监护系统，且能将监护信号传输到专家会诊的大屏幕上，旁边可以实时有一个小屏幕显示，极大方便了病房外的医护人员。

7.“医疗设备应急保障体系”常规工作机制的建议

在“医疗设备应急保障体系”常规工作机制方面有几下几点建议：一是组建本院专业高效的医疗设备工程师团队。当疫情来临时，如果是假期，厂家或代理商人员根本不能到位，仅能保证物流运输，而临床科室在忙乱中对设备需求参数的提供方面也不齐全，故需要专业技术人员在设备采购和运输、安装、调试、培训方面进行全方位的辅助。二是加强医护人员对急救医疗设备的操作培训和应急演练，确保各科室医护人员都能熟练的使用各种急救医疗设备。这次疫情爆发，我们深刻感受到日常医疗设备操作培训的重要性。当各种急救医疗设备调拨到病区，病区的医护人员马上进行操作，这就需要平时储备的实操知识。最后在急救医疗设备的采购上要注意以下几点：医院急救医疗设备的品牌尽量统一1-2个品牌，便于医护人员的熟练操作；急救医疗设备要逐步向国产设备倾斜，依赖进口医疗设备存在很大的隐患，出现耗材断供、维修配件缺乏等问题时，我们就只能望尘莫及；在医疗设备模块配置上需充分考虑使用场地、救治病种等综合因素；在采购有专用医用耗材的医疗设备时，一定要备足专用医用耗材，尤其是进口医疗设备，如果缺乏专用耗材，急救医疗设备就无法使用。

突发疫情近几年时有发生，医院医疗设备管理部门应根据医院所承担的应对突发公共卫生疫情的使命、任务，着力加强综合能力建设，提高应急防控的工作水平。经历了这次重大疫情，相信我们应对突发公共卫生事件的能力会得到一次质的飞跃。

参考文献

- 新华网. 世界卫生组织将新型冠状病毒感染的肺炎命名为“Covid-19”[EB/OL]. 2020-02-11. [引用日期2020-03-09]. http://www.xinhuanet.com/world/2020-02/11/c_1125561343.htm

- 深圳市卫健委. 截至5月25日24时深圳市新型冠状病毒肺炎疫情最新情况[EB/OL]. 2020-05-25. [引用日期2020-06-03].

http://wjw.sz.gov.cn/yqxx/202003/t20200308_19044041.htmhttps://mp.weixin.qq.com

第一作者陈丽娜：重庆医科大学卫生管理硕士研究生毕业，深圳市第三人民医院设备科医用耗材采购员，高级经济师，国家卫健委经济管理后备领军人才。长期从事医疗设备的招标采购、医用耗材的招标采购、医用耗材的SPD管理等工作。联系电话：13925279792，通讯地址：深圳市龙岗区布吉布澜路29号行政楼824设备科